### Požadavky na RTG skiagrafický přístroj

Plně motorizovaný digitální skiagrafický RTG systém se stropním závěsem RTG lampy, stacionárním stolem, vertigrafem a 2 ks digitálních plochých detektorů pro snímkování stojících, sedících, ležících pacientů a volné snímkování.

Ploché detektory

2 ks (jeden detektor do vertigrafu, druhý detektor do stolu)

Rozměry aktivní plochy detektoru min. 420 x 420 mm

Velikost pixelu max. 140 µm

DQE při 0,05 lp/mm RQA5 min. 65 %

Dynamický rozsah min. 16 bitů

Bezdrátový přenos dat a napájení z integrované baterie při pozici mimo stůl či vertigraf

Drátový přenos dat i napájení při pozici ve stole či vertigrafu

Hmotnost detektoru vč. baterie max. 3,9 kg

Max. zatížení volného detektoru min. 300 kg

Kapacita baterie na jedno nabití min. na 140 snímků

Vyšetřovací stůl

Rozsah výškového pohybu stolu – elevace min. v rozsahu 35 cm

Nosnost vyšetřovacího stolu min. 300 kg

Délka desky stolu min. 240 cm

Šířka desky stolu min. 80 cm

Konstrukce stolu s dvěma nohami na krajích a možností polohování pacienta s nohami laboranta pod deskou stolu

Vyměnitelný pevný rastr pro SID 110 cm s hustotou lamel min. 80 L/cm

Vertigraf

Motorizovaný vertikální posun i náklon detektoru v rozsahu min. 140 cm

Výška středu detektoru nad podlahou < 30 cm

Motorizovaný náklon bucky v rozsahu min. +90° až -20°

Vyměnitelný pevný rastr pro SID 140 cm s hustotou lamel min. 80 L/cm

Stropní závěs RTG lampy

Motorizovaný vertikální rozsah pohybu v rozsahu min. 180 cm

Rozsah pohybu v podélném směru min. 500 cm

Rozsah pohybu v příčném směru min. 300 cm

Min. 12“ dotykový displej na RTG cloně pro zobrazení a nastavování expozičních parametrů, kolimátoru, SID, filtrace, úhlu náklonu RTG lampy a detektoru, náhled RTG snímku Automatické nastavení kolmosti rtg paprsku při snímkování na volný detektor dle aktuálního náklonu detektoru

Rozměr malého ohniska max. 0,6 mm

Rozměr velkého ohniska min. 1,2 mm

Tepelná kapacita anody min. 600 kHU

Kolimátor s obdélníkovými lamelami

Světlo kolimátoru – LED

Motorizované přídavné Cu filtry automaticky nastavitelné dle anatomických předvoleb v rozsahu min. 0,1 – 0,3 mm nebo ekv. Kombinace Al/Cu filtrů

Autopositioning – plná motorizace pohybů stropních závěsů s automatickým nastavením dle předvolené projekce. Zařízení musí na základě zvolené projekce plně automaticky nastavit všechny své komponenty tak, aby bylo možné provést předvolenou RTG expozici

Autotracking – automatický synchronizovaný vertikální či horizontální pohyb detektoru a RTG zářiče, případně stolu pro udržení SID

Autocentrace – automatická synchronizace RTG paprsku a středu detektoru

Motorizovaný vertikální pohyb RTG zářiče včetně kyvného pohybu

Manuální pojezd stropního závěsu s motorizovanou podporou Automatické snímky dlouhých kostí – celá končetina, celá páteř

Generátor

Výkon generátoru min. 80 kW

Napětí v rozsahu min. 40 až 150 kV

Expozice v rozsahu min. 0,1 – 500 mAs

AEC – expoziční automatika s min. 3 komůrkami ve stole a vertigrafu

Nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů

Akviziční stanice

Doba potřebná k náhledu snímku při bezdrátovém přenosu max. 2 sec

Doba potřebná k úplnému zobrazení snímku max. 6 sec

Základní nástroje pro zpracování obrazu (nastavení kontrastu a jasu, redukce šumu, zvýraznění hran, anotace, zvětšení a posun obrazu, převrácení a rotace obrazu atd.)

Úhlopříčka LCD monitoru s Full HD rozlišením (1920 x 1080) min. 23“

Kapacita obrazového záznamu min. 1 TB

Auto Stitching - SW pro plně automatickou akvizici i spojení více snímků do jednoho při snímkování dlouhých kostí

živý obraz pacienta na monitoru akv. stanice přenášený z kamery umístěné v kolimátoru

DICOM

DICOM Storage

DICOM Query/Retrieve

DICOM Modality Worklist

DICOM MPPS

DICOM Media (záznam na CD/DVD)

DICOM RDSR

Přenos snímků do systému PACS prostřednictvím LAN

Příslušenství

Technologický rozvaděč

Náhradní baterie pro detektor 1 ks

Externí nabíječka baterie pro detektor 1 ks

Mobilní stojan pro fixaci pacienta při snímkování dlouhých kostí u vertigrafu